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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕДИКО-ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

НАЗВА ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОДУ ЗА ЄДИНИМ ЗАКУПІВЕЛЬНИМ СЛОВНИКОМ: ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015: 33162100-4 - Апаратура для операційних блоків) ( Артроскопічна стійка з інструментом в комплекті (код НК 024:2023 – 44091 – «Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів»; код НК 031:2024 - Z12020401- «Інтегровані системи для отримання зображень під час ендоскопічної і мінімально інвазивної хірургії і керування ними»)

Закупівля здійснюється в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, передбаченого Рамковою Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованою Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX. Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу
План України: 7.15. Створення (капітальний ремонт приміщень, реконструкція тощо) належних умов перебування в закладах охорони здоров`я з метою підвищення якості надання медичних послуг

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЦІНИ ЗАКУПІВЛІ/БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 
Очікувана вартість визначається на основі чинного законодавства України: При обрахунку очікуваної вартості було проведено моніторинг цін у відкритих джерелах на аналогічні товари, а також за запитом Комерційних пропозицій учасників ринку,  отримані пропозиції постачальників
Очікувану вартість закупівлі визначено на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників та за результатами моніторингу цін на аналогічне медичне обладнання в проведених закупівлях. При визначенні очікуваної вартості враховано технічні та функціональні характеристики рентгенівської флюороскопічної системи типу С-дуга, необхідність її використання для проведення спеціалізованих оперативних втручань, а також особливості та потреби діяльності Інституту. 
ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ – 10993,00 тис. грн. без ПДВ
ОБҐРУНТУВАННЯ  ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ОБЛАДНАННЯ  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ. 
(Артроскопічна стійка з інструментом в комплекті)
ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України» є провідною науково-дослідною установою МОЗ та НАМН України, що виконує високоспеціалізовані оперативні втручання.
Закупівля артроскопічної стійки необхідна для забезпечення проведення малоінвазивних оперативних втручань на суглобах, зокрема діагностики та хірургічного лікування патологій колінного, плечового, гомілковостопного та інших суглобів. Обладнання забезпечує візуалізацію операційного поля в режимі реального часу та дозволяє виконувати оперативні втручання з високою точністю, мінімальною травматизацією тканин і належним контролем ходу операції. Придбання артроскопічної стійки необхідне для розширення можливостей надання спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги та підвищення якості хірургічного лікування пацієнтів. 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ*
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:
1. Довідка в довільній формі з відомостями про товаровиробника та країну походження.
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного обладнання за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою, тощо), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів. Підтвердження медико-технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної вище.
1.  Гарантійний термін експлуатації повинен бути не менше 12 місяців з моменту його поставки та включати гарантійний ремонт (надати гарантійний лист). 
1. Постгарантійне обслуговування має здійснюватись протягом 5 років, з моменту закінчення гарантійного терміну експлуатації - технічними спеціалістами безпосередньо на об'єкті Замовника, де встановлено обладнання, а за неможливості виконати необхідні роботи безпосередньо на об'єкті – у сервісному центрі за адресою: ВКАЗАТИ НАЗВУ ТА АДРЕСУ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРА, ЯКИЙ МАЄ ДОЗВОЛИ ТА ЛІЦЕНЦІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (надати гарантійний лист).
1. Товар, що пропонується повинен бути новим не раніше 2025 року випуску, а також таким, що не використовувався в якості демонстраційного зразка (надати гарантійний лист).
1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та на підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа Виробника або офіційного представника в Україні (диллера, дистрибютора тощо), яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі, у кількості, якості (вказати торгову марку та виробника) та в терміни, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист щодо підтвердження повинен містити назву замовника, номер оголошення та кількість товару.
1. Доставка та інсталяція обладнання, навчання персоналу здійснюється за рахунок Учасника. (надати гарантійний лист).
1. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
	№ п/п
	Найменування предмету закупівлі або еквівалент 
	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»/ Код EMDN та назва позиції за 
НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів» 
	Одиниця виміру
	Кількість

	1. 1
	Артроскопічна стійка з інструментам в комплекті
	44091 - Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів
Z12020401- Інтегровані системи для 
отримання зображень під час 
ендоскопічної і мінімально 
інвазивної хірургії і керування 
ними
	комплект
	1



МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

	№ п/п
	Найменування
	Кіль-кість
	Найменування
технічних параметрів
	Наявність функції або величина параметру, яка вимагається
	 Відповідність (ТАК/НІ) з посиланням на сторінку/пункт у відповідній  документації

	Артроскопічна стійка з інструментам в комплекті:

	1
	Відео-ендоскопічна система, що 
здійснює керування та об’єднує функції відеокамери, джерела світла та записуючого пристрою
	
	Консоль відеокамери повинна   здійснювати керування та об’єднувати функції камери, джерела світла та записуючого пристрою.
	Відповідність
	

	
	
	
	Пристрій, до якого повинні одночасно під’єднуватися: відеокамера артроскопу, джерело світла, пристрій для управління відео та файловою системою за типом «планшет» та медичний монітор
	Відповідність
	

	
	
	1
	Консоль має управлятися за допомогою пристрою для управління відео та файловою системою за типом «планшет».
	Відповідність
	

	
	
	
	Формат прийому, обробки та передачі сигналу має бути: 4К
	Відповідність
	

	
	
	
	Розподільча здатність має бути не менше ніж 3840 х 2160
	Відповідність
	

	
	
	
	Глибина кольору має бути не менше 10 біт
	Відповідність
	

	
	
	
	Функціональність передньої панелі універсальної консолі має бути така:
- розташовування на передній панелі кнопки включення з індикатором живлення консолі
- виходи для підключення волоконно - оптичних світловодів (не менше чотирьох різних типів).    -не менше ніж 2 USB, кнопки для включення балансу білого, виходу для підключення кабеля голівки відеокамери, кнопки включення джерела світла для світловода
	Відповідність
	

	
	
	
	Функціональність задньої панелі універсальної консолі:
На задній панелі мають знаходитися DVI виходи (для моніторів, що працюють в режимі DVI-D), SDI виходи, виходи DP,  виходи для підключення зовнішніх аксесуарів, аудіороз’єми входу та виходу, Ethernet роз’єм, USB –порти, RS232-роз’єм, роз’єм для урівняння потенціалів, роз’єм для кабеля живлення, роз’єм для підключення планшету, Ethernet - роз’єм та DVI вхід
	Відповідність
	

	
	
	
	Робоча частина має бути по типу CF
	Відповідність
	

	
	
	
	Консоль повинна мати функцію інтеграції з шейверною системою, системою для абляції та з системою керування рідиною
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявна інтегрована система за типом «DICOM» та «PAC’s» для передачі та обробки інформації на загальний сервер клініки
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявна функція за типом “Live streaming” для можливості  трансляції та спілкування під час проведення операції в режимі он-лайн в будь-яку точку світу, без додаткових пристроїв
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість створення персональних аккаунтів для кожного хірурга, з власним логіном та паролем, та можливістю збереження персональних налаштувань.
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути вбудована пам'ять не менше 128 Гб.
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість оновлення програмного забезпечення через пристрій для управління відео та файловою системою за типом «планшет» в режимі он-лайн.
	Відповідність
	

	
	
	
	Електроживлення має бути 100-240В.
	Відповідність
	

	
	
	
	Номінальна частота струму має бути 50-60 Гц
	Відповідність
	

	
	
	
	Частота вертикального сканування має бути не менше 59,94 Гц
	Відповідність
	

	
	
	
	Шум має бути не менше 52 дБ
	Відповідність
	

	
	
	
	Діапазон балансу білого має бути 2500-9000 К
	Відповідність
	

	
	
	
	Світловий потік має бути не менше 1800 Лм
	Відповідність
	

	
	
	
	Тип джерела світла має бути LED 
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути автоматично-регульована подача світла
	Відповідність
	

	
	
	
	Тривалість роботи LED лампи має бути не менше ніж 30 000 годин 
	Відповідність
	

	
	
	
	Обертаючий порт для світловода має підтримувати стандарти  ACMI, Storz, Wolf, Olympus
	Відповідність
	

	
	
	
	Вага має бути не більше 6,8 кг
	Відповідність
	

	
	
	
	Пристрій за типом «планшет» має бути призначений для управління відео і файловою системою на відеоконсолі
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути сумісність з 4К відеосистемою
	Відповідність
	

	
	
	
	Довжина діагоналі має бути не більше 10,5 дюймів
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявність налаштування –«Віддалений вхід», який дозволяє спостерігати за ходом операції в режимі реального часу з віддаленого доступу
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявність налаштування - «Пароль доступу» - встановлення паролів для віддаленого доступу
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявність налаштування - «Якість потоку», яка дозволяє налаштовувати перегляд в режимі реального часу
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути вибір місця зберігання інформації IPAD, USB або мережа
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість збереження фото в якості 4К
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість кріплення кронштейну до стійки
	Відповідність
	

	
	
	
	Тип медичного монітору має бути 4K
	Відповідність
	

	
	
	
	Довжина діагоналі має бути не менше 31,5 дюймів
	Відповідність
	

	
	
	
	Співвідношення сторін екрана монітору має бути 16:9
	Відповідність
	

	
	
	
	Тип матриці має бути IPS LCD
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявність установок: яскравість, контрастність, кольоровість, різкість
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявна технологія HDR
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути розподільча здатність не менше 3840 х 2160
	Відповідність
	

	
	
	
	Екран повинен мати не менше 4 видів відеовходів, в т.ч. DVI, 12G SDI, DP, HDMI
	Відповідність
	

	
	
	
	Кут огляду має бути не менше ліво/право    +/- 178° вверх/вниз   +/- 178°
	Відповідність
	

	
	
	
	Вага має бути не більше 12,2 кг.
	Відповідність
	

	2
	Голівка відеокамери
	1
	Розподільча здатність відеосигналу має бути 3840 х 2160, з прогресивною розверткою
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявність не менше 2-х кнопок на головці камери, які виконують 5 функцій (4- індивідуальні налаштування + баланс білого)
	Відповідність
	

	
	
	
	Цифрове збільшення має бути не менше 1.5 x Zoom
	Відповідність
	

	
	
	
	Датчик зображення має бути 1-Сhip CMOS з не менше ніж 10-бітним зображенням кольору
	Відповідність
	

	
	
	
	Голівка відеокамери має бути виготовлена із титану
	Відповідність
	

	
	
	
	Спосіб стерилізації має бути автоклавування
	Відповідність
	

	3
	Світловод
	2
	Світловод повинен мати універсальні перехідники – адаптери на кінцях, підключення одного з них до джерела світла, іншого - до артроскопу.
Має бути наявність тефлонової ергономічної ручки на кінці світловоду, яка збільшує тривалість його використання та запобігає видаленню його від джерела світла.
Довжина має бути не менше 2,7 м.
	Відповідність
	

	4
	Артроскоп 30 º
	
	Тип передачі зображення має бути 4К.
	Відповідність
	

	
	
	
	Кут огляду має бути 30º.
	Відповідність
	

	
	
	
	Кут бачення має бути не менше 115º.
	Відповідність
	

	
	
	
	Робоча довжина має бути не менше 152, 5мм.
	Відповідність
	

	
	
	
	Діаметр робочої частини має бути 4,0+- 0,1мм.
	Відповідність
	

	
	
	2
	Має бути наявність сапфірових лінз, які гарантують чітке зображення і високий ступінь захисту від подряпин та пошкоджень
Артроскоп повинен бути однієї марки з основним обладнанням специфікації, для інтеграції і якісної передачі зображенння.
	Відповідність
	

	
	
	
	Спосіб стерилізації має бути автоклавування.
	Відповідність
	

	5
	Канюля артроскопічна
	2
	Канюля повинна мати перфорації в дистальній частині, а також повинна мати фіксуючий механізм кнопкового типу
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути виготовлена з нержавіючої сталі
	Відповідність
	

	
	
	
	Діаметр має бути не більше 4,6 мм
	Відповідність
	

	
	
	
	Кількість портів має бути не менше 2-х
	Відповідність
	

	
	
	
	Спосіб стерилізації має бути автоклавування.
	Відповідність
	

	6
	Обтуратор
	2
	Діаметр має бути не більше 4,0 мм
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути тип конічний, з ручкою
	Відповідність
	

	
	
	
	Спосіб стерилізації має бути автоклавування.
	Відповідність
	

	7
	Консоль шейвера
	
	Має бути центральний блок керування
	Відповідність
	

	
	
	1
	Управління шейвером повинно здійснюватися як з педалі, так і з сенсорного монітору консолі
	Відповідність
	

	
	
	
	Параметри живлення мають бути 100-240 В
	Відповідність
	

	
	
	
	Режим роботи має бути безперервний
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість одночасно підключити не менше двох пар рукояток-педалей
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість використання шейвера/ бора/ пили
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявність функції розпізнання інструменту
	Відповідність
	

	
	
	
	Мають бути режими роботи: зворотній, прямий, осцилюючий
	Відповідність
	

	
	
	
	Ступінь захисту від вологи має бути IP 22
	Відповідність
	

	
	
	
	Електричний клас захисту має бути BF
	Відповідність
	

	
	
	
	Контроль по управлінню швидкістю має бути безперервний
	Відповідність
	

	
	
	
	Мережевий кабель має бути 10А/250В
	Відповідність
	

	8
	Рукоятка до шейвера з керуванням з руки 
	
	Повинна бути призначена для використання з шейвером і бути оснащеною кабелем живлення.
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути за типом керування – з руки.
	Відповідність
	

	
	
	2
	Швидкість обертання в режимі прямої/зворотньої роботи має бути не менше 8000 обертів за хв.
	Відповідність
	

	
	
	
	Швидкість обертання в режимі осциляції має бути не менше 3000 обертів за хв.
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість встановлювання різних насадок: резектори, бори, пили.
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути автоматичне розпізнавання резекторів та борів при підключення до рукоятки.
	Відповідність
	

	
	
	
	Спосіб стерилізації має бути автоклавування.
	Відповідність
	

	9
	Консоль радіочастотного аблятора 
	1
	Тип має бути біполярний
	Відповідність
	

	
	
	
	Має працювати в режимах коагуляції та абляції
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути функція зупинки роботи при наближенні до металічних частин
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути функція розпізнавання електроду
	Відповідність
	

	
	
	
	Управління генератором повинно здійснюватися на ЖК моніторі
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути підтримка режиму контролю температури та потужності
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути можливість підключення пари педаль + електрод
	Відповідність
	

	10
	Педальний перемикач до аблятора
	1
	Має бути дві педалі: абляція та коагуляція
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути наявність кнопок для регулювання рівня абляції
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути ручка для зручності переносу педалі
	Відповідність
	

	11
	Артроскопічна помпа
	1
	Має бути двороликового типу з можливістю подачі та відтоку рідини, або тільки подачі
	Відповідність
	

	
	
	
	Артроскопічна система керування рідиною повинна підтримувати внутрішньо суглобовий тиск від 0 до 120 мм рт. стор., з кроком не більше 5 мм рт. стор.
	Відповідність
	

	
	
	
	Максимальний тиск для додаткових режимів має бути менше 350 мм рт.стор.
	Відповідність
	

	
	
	
	Мають бути наявні не менше ніж 3 додаткових режима за типами:
«Lavage» –збільшення тиску для короткострокового забезпечення кращої візуалізації;
«Rinse» -   збільшення кількості подачі рідини без зміни тиску;
«Boost» – автоматична компенсація зміни тиску
	Відповідність
	

	
	
	
	Повинна бути можливість використання артроскопічної системи керування рідиною в якості ірригаційної помпи.
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути управління за допомогою сенсорної панелі та пульту дистанційного управління
	Відповідність
	

	
	
	
	Сенсорний дисплей має бути рідкокристалічним. На ньому мають відображатися параметри налаштування внутрішньо суглобового тиску, поточного внутрішнь осуглобового тиску, швидкість потоку рідини, тип канюлі, що підключається, гніздо для підключення касети та шлангів
	Відповідність
	

	
	
	
	Має бути інтеграція з шейвером та відеосистемою
	Відповідність
	

	
	
	
	Мають бути індивідуальні налаштування
	Відповідність
	

	12
	Перемикач до помпи
	1
	Перемикач повинен бути призначений для використання з артроскопічною помпою
	Відповідність
	

	
	
	
	Довжина кабелю має бути не менше 3 м
	Відповідність
	

	13
	Пересувна стійка для приладів
	
	Стійка повинна мати не менше 5 ти полиць з шириною не менше 50 см. На верхній панелі має бути кріплення для тримача монітора та для тримача сенсорного блоку управління. Не менше ніж  одна полиця повинна мати ручку для пересування стійки. Стійка повинна мати ящик для зберігання речей
	Відповідність
	

	
	
	1
	
	Відповідність
	

	
	
	
	Кількість полиць, що висуваються з вантажопід’ємністю не менше 20 кг має бути не менше однієї
	Відповідність
	

	
	
	
	Максимальне завантаження однієї полиці має бути не менше 50 кг
	Відповідність
	

	
	
	
	Завантаження всієї стійки має бути не менше 180 кг
	Відповідність
	

	
	
	
	На стійці повинна бути розташована система енергопостачання з трансформатором, з вихідною потужністю не менше 2000 ВА, з живленням не менше 230В, з частотою від 50 до 60 Гц, вихідним струмом не менше 8,7А, функцією вирівнювання різниці потенціалів
	Відповідність
	

	
	
	
	Повинна мати задню стінку, що відкривається для зручності монтажу обладнання
	Відповідність
	

	
	
	
	Повинна мати не менше 4-х колес з антистатичним покриттям та накладками для захисту шлангів від передавлювання
	Відповідність
	

	
	
	
	Габарити мають бути 1500 (в) х 624 (ш) х 668 (г)
	Відповідність
	

	
	
	
	Вага має бути не менше 85 кг
	Відповідність
	

	
	
	
	Повинна мати кронштейн що призначений для кріплення монітора діагоналлю не більше 32 дюйма. З одного боку він має кріпитися до стійки, а з іншого – до монітору. 
	Відповідність
	

	
	
	
	Повинна мати кронштейн що призначений для кріплення планшету. З одного боку він повинен мати кріплення до стійки, а з іншого – до планшету.
	Відповідність
	

	14
	Викусувач, пряма шахта
	1
	Викусувач повинен бути призначений для артроскопічних операцій.
Викусувач повинен мати ергономічну рукоятку по типу петлі, що дозволяє використання обома руками.
Рукоятка повинна мати упор для тилу 4-го пальця руки, для поліпшення зручності хвату та зворотного зв'язку при роботі інструментом.
Робоча частина повинна бути пряма.
Діаметр шахти має бути не більше 4.2 мм. Ширина робочої частини має бути не більше 5.5 мм. Висота профілю робочої частини має бути не менше 2.5 мм.
Повинен мати лазерне маркування з каталожним номером, що не стирається.
Повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі. 
	Відповідність
	

	15
	Викусувач  45° правий
	1
	Викусувач повинен бути призначений для артроскопічних операцій.
Викусувач повинен мати ергономічну рукоятку по типу петлі, що дозволяє використання обома руками.
Робоча частина повинна бути вигнута вправо на 45°.
Шахта повинна бути діаметром не більше 3,4 мм.
Ширина робочої частини повинна бути не більше 2,5 мм.
Повинен мати лазерне маркування з каталожним номером, що не стирається.
Повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі.
	Відповідність
	

	16
	Викусувач 45° лівий
	1
	Викусувач повинен бути призначений для артроскопічних операцій.
Викусувач повинен мати ергономічну рукоятку по типу петлі, що дозволяє використання обома руками.
Робоча частина повинна бути вигнута вліво на 45°.
Шахта повинна бути діаметром не більше 3,4 мм.
Ширина робочої частини повинна бути не більше 2,5 мм.
Повинен мати лазерне маркування з каталожним номером, що не стирається.
Повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі.
	Відповідність
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